ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на услуги по поверке средств измерения входящих  в состав

системы измерения количества и  показателей качества нефти

регистрационный номер kz 08.01.01039-2006 и самой системы

- Описание оказываемых услуг

Периодическая и внеплановая поверка средств измерения входящих в состав системы измерения количества и показателей качества нефти регистрационный номер kz 08.01.01039-2006 и самой системы и оформление результатов поверки по установленной форме в соответствии с требованиями нормативной документации Республики Казахстан.

Поверка средств измерения - совокупность операций, выполняемых  аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридические лицами и индивидуальными предпринимателями с целью определения и подтверждения соответствия средства измерения установленным требованиям.

Средство измерения  - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени.

- Период и сроки оказания услуг:

  - Период оказания услуг: с момента подписания договора по 31.12.2010 года

  - Сроки оказания услуг:

- периодическая поверка согласно графика поверки (Приложение №1)и заявкам Заказчика;

- внеплановая поверка согласно заявкам Заказчика

- перечень СИ входящих в состав СИКН kz 08.01.01039-2006

  - Трубопоршневая поверочная установка модель Bi-Directional фирмы «Daniel» - 1 шт.;

  - преобразователь плотности  жидкости измерительного 7835 фирмы «Solartron» - 1 шт.;

  - мерник образцовый 1 разряда модель JLQ-1060 фирмы «Даньдун Бэйт автоматизация и строительные приборы» - 1 шт.;

  - расходомер объемный модель «Birotor» серии В224АНААВАРLAED- 3 шт.;

  - датчик давления модели 3051TG фирмы «Fisher-Rosemount» - 6 шт.;

  - датчик температуры модели 3144 фирмы «Fisher-Rosemount» - 6 шт.;

  - датчик перепада давления модели 3051CD, фирмы «Fisher-Rosemount» -  3 шт.;

  - вычислитель расхода Flouboss S 600- 4 шт.

- Перечень основных нормативных документов в соответствии  с требованиями которых, проводится поверка

При оказании услуг Исполнитель руководствуется действующими нормативными документами, а также ведомственными и прочими документами,  в области метрологии действующими на территории Республики Казахстан, в том числе:

  - Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II  «Об обеспечении единства измерений»;

  - Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II  «О техническом регулировании»;

  - СТ РК 2.62-2003  «Системы измерений количества нефти Общие требования»;

  - СТ РК 2.4-98 «Поверка средств измерений Организация и порядок проведения».

- Требования к Исполнителю

- являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- не быть привлеченным судом к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам;

- предоставить документы подтверждающие право оказывать услуги поверки СИ перечисленных в п. 3 настоящего технического задания и самой СИКН, а именно копию аттестата аккредитации с приложением «Область аккредитации».

| Исполнительный директор Executive Director |  | Б. Саяхов B. Sayakhov |
| --- | --- | --- |
| Исполнительный директор Executive Director |  | Чэнь Цзин-И Chen Jing Yi |
| Департамент эксплуатации Operation Department Директор департамента Manager of Department |  | Кереев А. A. Kereev |
| Заместитель директора департамента Deputy Manager |  | Кошкарбеков М. M. Koshkarbekov |
| И.о. Заместителя директора Acting Deputy Department Manager |  | Чжао Фэн Zhao Feng |

# Приложение № 1

к техническому заданию на услуги по поверке

средств измерения входящих  в состав

системы измерения количества и  показателей качества

нефти  регистрационный номер kz 08.01.01039-2006 и самой системы

График поверки средств измерений  входящих  в состав  системы измерения количества и  показателей качества нефти

регистрационный номер kz 08.01.01039-2006 и самой системы на 2010 год

| NN п/п | Наименование, тип, заводское обозначение | Метрологические характеристики | Периодичность поверки (месяцы) | Дата последней поверки | Место проведения поверки | Сроки проведения поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  |
|  | Система измерения количества и показателей качества нефти (СИКН) регистрационный номер KZ 08.01.01039-2006 | Погрешность при измерении массы брутто 0,25% Погрешность при измерении массы нетто 0,35% |  | 12 | 11.12.2009 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Ноябрь |
|  | Трубопоршневая поверочная установка модель Bi-Directional фирмы «Daniel» | Погрешность 0,05% |  | 12 | 10.12.2009 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Ноябрь |
|  | преобразователь плотности жидкости измерительного 7835 фирмы «Solartron» | Погрешность 0.03% |  |  | 19.11.2010 | КНР, г. Пекин | Октябрь |
|  | мерник образцовый 1 разряда модель JLQ-1060 фирмы «Даньдун Бэйт автоматизация и строительные приборы» | Погрешность 0,02% |  | 36 | 23.10.2007 | КНР, г. Пекин | Октябрь |
|  | расходомер объемный модель «Birotor» серии В224АНААВАРLAED 0503-5955U-1-3K | Погрешность 0,15% |  | 6 | 10.12.2010 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Май, ноябрь |
|  | расходомер объемный модель «Birotor» серии В224АНААВАРLAED 0503-5955U-1-2K | Погрешность 0,15% |  | 6 | 10.12.2010 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Май, ноябрь |
|  | расходомер объемный модель «Birotor» серии В224АНААВАРLAED 0503-5955U-1-1K); | Погрешность 0,15% |  | 6 | 10.12.2010 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Май, ноябрь |
|  | датчик давления модели 3051TG фирмы «Fisher-Rosemount»№4769452 | Погрешность 0.02% | (0-4 мПа) (4-20мА) | 36 | 21.03.2007 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Март |
|  | датчик давления модели 3051TG фирмы «Fisher-Rosemount»№01353364 | Погрешность 0.02% | (0-4 мПа) (4-20мА) | 36 | 21.03.2007 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Март |
|  | датчик давления модели 3051TG фирмы «Fisher-Rosemount»№01353362 | Погрешность 0.02% | (0-4 мПа) (4-20мА) | 36 | 21.03.2007 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Март |
|  | датчик давления модели 3051TG фирмы «Fisher-Rosemount»№01353363 | Погрешность 0.02% | (0-4 мПа) (4-20мА) | 36 | 21.03.2007 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Март |
|  | датчик давления модели 3051TG фирмы «Fisher-Rosemount»№31579052 | Погрешность 0.02% | (0-3 мПа) (4-20мА) | 36 | 21.03.2007 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Март |
|  | датчик давления модели 3051TG фирмы «Fisher-Rosemount»№7808с101109с | Погрешность 0.02% | (0-3 мПа) (4-20мА) | 36 | 21.03.2007 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Март |
|  | датчик температуры модели 3144 фирмы «Fisher-Rosemount»№ТТ12102 | Класс точности 0,5 | (-10 до 30) C | 36 | 21.03.2007 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Март |
|  | датчик температуры модели 3144 фирмы «Fisher-Rosemount»№0502136 | Класс точности 0,5 | (-10 до 30) C | 36 | 21.03.2007 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Март |
|  | датчик температуры модели 3144 фирмы «Fisher-Rosemount»№ТТ12101 | Класс точности 0,5 | (-10 до 30) C | 36 | 21.03.2007 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Март |
|  | датчик температуры модели 3144 фирмы «Fisher-Rosemount»№01353358 | Класс точности 0,5 | (-10 до 30) C | 36 | 21.03.2007 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Март |
|  | датчик температуры модели 3144 фирмы «Fisher-Rosemount» №01353357 | Класс точности 0,5 | (-10 до 30) C | 36 | 21.03.2007 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Март |
|  | датчик температуры модели 3144 фирмы «Fisher-Rosemount»№01353356 | Класс точности 0,5 | (-10 до 30) C | 36 | 21.03.2007 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Март |
|  | датчик перепада давления модели 3051CD, фирмы «Fisher-Rosemount»№01353377 | Класс точности 0,5 | (0-250 кПа) (4-20мА) | 36 | 21.03.2007 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Март |
|  | датчик перепада давления модели 3051CD, фирмы «Fisher-Rosemount»№01353378 | Класс точности 0,5 | (0-250 кПа) (4-20мА) | 36 | 21.03.2007 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Март |
|  | датчик перепада давления модели 3051CD, фирмы «Fisher-Rosemount»№01353374 | Класс точности 0,5 | (0-250 кПа) (4-20мА) | 36 | 21.03.2007 | КНР, СУАР, пос. Алашанькоу | Март |
| Исполнительный директор Executive Director |  | Б. Саяхов B. Sayakhov |
| Исполнительный директор Executive Director |  | Чэнь Цзин-И Chen Jing Yi |
| Департамент эксплуатации Operation Department Директор департамента Manager of Department |  | Кереев А. A. Kereev |
| Заместитель директора департамента Deputy Manager |  | Кошкарбеков М. M. Koshkarbekov |
| И.о. Заместителя директора Acting Deputy Department Manager |  | Чжао Фэн Zhao Feng |